| ## СОГЛАСОВАНО Директор ООО НПК «РЭЛСИБ» Ландочкин И. Г. 25.12.2012 г. | ## УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ФГУП «СНИИМ» Евграфов В. И. 25.12.2012 г. |
| --- | --- |

Измерители ВЛАЖНОСТИ и ТЕмпературы МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ

ивит–м

# Методика поверки

008–30007–2012 МП

Новосибирск  2012

Настоящая методика поверки распространяется на измерители влажности и температуры микропроцессорные Ивит–М (далее – измерители). Методика устанавливает порядок и способы проведения первичной и периодической поверок измерителей при выпуске из производства, после ремонта и в процессе его эксплуатации.

Рекомендуемый межповерочный интервал – один год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки измерителей выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики | Проведение операции |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр | 6.1 | + |
| Опробование | 6.2 | + |
| Проверка погрешности измерения температуры | 6.3 | + |
| Проверка погрешности измерения относительной влажности | 6.4 | + |
| Примечание: «+» – операция проводится, «–» – операция не проводится |  |  |

1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции поверка прекращается.

2 СЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 Для обеспечения поверки измерителей необходимо применять средства измерения и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 2.

2.2 Применяемые средства измерений должны быть поверенными в установленном порядке.

Таблица 2 – Средства поверки

| Номер пункта методики | Наименование СИ | Тип СИ, обозначение нормативного документа | Основные технические характеристики СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2÷6.4 | Источник питания | Б5–48 | ПГ установки напряжения: ±(0,5%Uуст+0,1%Uмакс) В; ПГ ограничения тока: ±(1%Iуст+0,2%Iмакс) А |
| 6.2÷6.4 | Мультиметр | Agilent 34401А | ПГ измерения напряжения постоянного тока ±0,0015%; |
| 6.2÷6.4 | Измеритель температуры многоканальный прецизионный | «Термоизмеритель ТМ–12» | ПГ при измерении температур от 0 до 100ºС 0,05°C, ниже 0 до минус 50 и свыше 100 до 200°C 0,1°C |
| 6.3 | Термостат жидкостный | «Термотест–100» | Диапазон воспроизведения от (–30 до + 100)С; нестабильн. поддержания температуры ±0,01С |
| 6.3 | Термостат жидкостный низкотемпературный | «ТЕРМОТЕСТ–05–02» | Диапазон воспроизведения температуры от минус 80 до плюс 30ºС, нестабильн. поддержания температуры ±0,02С |
| 6.4 | Генератор влажности газа образцовый динамический | «Родник–2» | Диапазон воспроизведения относительной влажности от 5% до 95%,ПГ при измерении относительной влажности 0,5% |

Продолжение таблицы 2

| Номер пункта методики | Наименование СИ | Тип СИ, обозначение нормативного документа | Основные технические характеристики СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2÷6.4 | Персональная ЭВМ с установленной программой ПО «Ивит–М», утилитой md5deep (официальный сайт http://md5deep. sourceforge.net), преобразователь интерфейсов «ОВЕН» USB<=>RS–485 |  | Под управлением операционной системы Microsoft Windows |
| Примечание – Допускается замена указанных измерителей и оборудования аналогичными, обеспечивающими требуемую точность измерения и режимы поверки |  |  |  |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

- К поверке допускаются лица, имеющие группу допуска по технике электробезопасности не ниже 3–й при проведении первичной и периодической поверки и аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012–2002 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений», изучившие эксплуатационную документацию измерителей и средств поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники  безопасности  при  эксплуатации   электроустановок потребителей», ГОСТ 12.2.007.0–75,   ГОСТ 12.1.019–79,

ГОСТ 12.2.091–94, ГОСТ Р 51350–99, «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03–576–03 и требования безопасности, указанные в технической документации на измерители, применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

4.2 Помещение поверочной лаборатории должно быть оснащено противопожарными средствами согласно ГОСТ 12.4.009–83.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 Поверка измерителей должна проводится при следующих (нормальных) условиях:

– температура окружающей среды (205) С;

– относительная влажность (30–80) %;

–  атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа;

– отсутствие вибрации, тряски, ударов, способных вызвать изменение характеристик измерителей.

5.2 Выдерживают измерители в нормальных условиях не менее 2 ч.

5.3 Подготавливают к работе применяемые средства поверки в соответствии с указаниями, приведенными в эксплуатационных документах.

6  ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре измерителей проверяют:

– маркировку измерителей;

– отсутствие механических повреждений;

– целостность пломб на корпусе.

6.1.2 Встряхиванием корпуса измерителей проверяют отсутствие внутри них посторонних предметов и (или) незакрепленных элементов конструкции.

6.1.3 Результаты внешнего осмотра считают положительными, если не выявлены следующие несоответствия или дефекты:

– отсутствие какого – либо предусмотренного документацией элемента конструкции;

– маркировка нарушена, отсутствует, или не соответствует данным РЭ;

– имеется загрязнение поверхности корпуса, нарушающее нормальное функционирование измерителей, в т.ч считывание показаний с цифрового индикатора измерителей;

– имеются механические повреждения корпуса электронного блока (трещины, сколы, вмятины и т.п.), органов управления, которые могут нарушить нормальное функционирование измерителей.

6.2 Опробование

6.2.1 Подключают измерители Ивит–М  к источнику питания.

Измерители модификации Ивит–М..Т подсоединяют по схеме, приведённой в Приложении Б рис.Б.1, измерители модификации Ивит–М.RS, Ивит–М.E – по схеме, приведённой в Приложении Б рис.Б.3., рис.Б.4.

6.2.2 Задают  напряжение  источника  питания  равным 24 В.

6.2.3 Производят переключение режима отображения параметров на автоматический путем кратковременного нажатия на кнопку Кн2 (Приложение Б  рис.Б.1).

6.2.4 Наблюдают отображение на индикаторе измерителей следующих параметров:

### • для измерителей модификации Ивит–М.Т:

### – относительной влажности в  %;

– температуры в °С;

– температуры точки росы в °С;

• для измерителей модификации Ивит–М.E:

– относительной влажности в  %;

– температуры в °С;

– текущего времени.

Дальнейшие операции поверки проводят только для измерителей модификаций Ивит–М.Е и Ивит–М.RS.

6.2.5 Измерители модификаций Ивит–М.Е и Ивит–М.RS подключают к ПК и источникам питания согласно схемам Приложения Б рис.Б.3 и рис.Б.4, не подключая к ПК цифровой выход Ethernet для модификации Ивит–М.Е.

6.2.5.1 Копируют в файловую систему ПК исполняемый файл «config–ivit.exe»  из комплекта дистрибутивного программного обеспечения измерителя влажности и температуры Ивит–М.

6.2.5.2 Проверяют идентификационные признаки программного обеспечения «Ивит–М», для чего выполняют последующие операции:

# – копируют утилиту md5deep (исполняемый файл md5deep.exe) в каталог с программой config–ivit.exe;

# – в меню «Пуск» операционной системы (ОС) Microsoft Windows, выбирают пункт «Выполнить», вводят в текстовое поле команду «cmd», затем нажимают кнопку ОК;

# – в открывшемся окне командного интерпретатора ОС вводят команду cd «path», где вместо «path», указывают действительное расположение файла config–ivit.exe (полный путь к каталогу) в файловой системе ОС;

# –  вводят команду «md5deep config–ivit.exe» и наблюдают на экране вычисленное значение хэш–функции MD5 для файла config–ivit.exe. Сличают полученное значение с контрольным значением f149f2f493a68659df1f6b3179ebb2b9.

6.2.5.3 Если полученное значение совпадает с контрольным, дальнейшие операции не проводят до получения файла ПО «Ивит–М» с верными идентификационными признаками.

6.2.5.4 Конфигурируют измерители, при помощи программного обеспечения «Ивит–М» выполняя следующие операции:

# – запускают файл config–ivit.exe наблюдают появление на экране окна программы в соответствии с рисунком 1;

– выбирают «режим соединения конфигуратора» – «последовательный порт»;

– нажимают на кнопку «выполнить поиск доступных сетевых портов»;

– нажимают кнопку «сканировать»;

– наблюдают появление другого окна в соответствии с рисунком 2 и задают модификацию измерителя;

–  наблюдают  появление окна в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 1

Рисунок 2

|  | Рисунок 3 |
| --- | --- |

6.2.5.5 Проверяют работоспособность интерфейса RS–485, выполняя следующие действия:

– помечают параметры для постоянного опроса – «Относительная влажность RH, %»  и «Температура, град. С»;

– в верхней строчке окна выбирают «Опрос» и нажимают «начать», после чего наблюдают появление значений температуры и относительной влажности;

– для измерителя модификации Ивит–М.Е записывают в протокол испытаний параметры «настройки сети и почты

6.2.5.6 Проверяют работоспособность цифрового выхода Ethernet, выполняя следующие действия:

–  создают локальную сеть для подключения измерителей к Ethernet, настраивая ее таким образом, чтобы параметры сети совпадали с параметрами, установленными в настройках сети и почты (сохраненными в протоколе испытаний, полученными при выполнении п.6.2.5.5);

– подключают измерители модификации Ивит–М.E к ПК в соответствии с Приложением Б и отключают измерители от интерфейса RS–485;

– запускают исполняемый файл config–ivit.exe;

–  используя сохраненные в протоколе испытаний данные настройки сети и почты п.6.2.5.5;

проводят настройки TCP/IP соединения в появившемся окне «Установка параметров соединения»;

– нажимают кнопку «сканировать»;

– задают модификацию измерителей в соответствии с рисунком 2;

– наблюдают  появление  окна  в  соответствии  с  рисунком 3;

–  проводят действия в соответствии с п.6.2.5.5.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если:

• для измерителей модификации Ивит–М.Т происходит  на индикаторе отображение параметров:

– относительной влажности в  %;

– температуры в °С;

– температуры точки росы в °С;

• для измерителей модификации Ивит–М.E происходит  на индикаторе отображение параметров:

– относительной влажности в  %;

– температуры в °С;

– текущего времени

и происходит непрерывное измерение температуры и влажности, наблюдаемое в окне программы «Ивит–М» для измерителей модификации Ивит–М.RS (информационный обмен по интерфейсу RS–485), Ивит–М.E (информационный обмен по интерфейсу RS–485 и Ethernet).

6.3 Проверка погрешности измерения температуры

6.3.1 Проверку погрешности измерения температуры проводят:

– для измерителей модификации Ивит–М.RS, Ивит–М.Т в пяти точках диапазона измерения температуры : минус 40, 0, плюс 30, плюс 50, плюс 100ºС;

– для измерителей модификации Ивит–М.Е в четырех точках диапазона измерения температуры : минус 40, 0, плюс 30, плюс 50 ºС.

6.3.2 Подготавливают жидкостный термостат к работе, согласно руководству по эксплуатации.

6.3.3 Включают жидкостный термостат и задают значение температуры в термостате равное (минус 40±0,5) С.

6.3.4  Подготавливают к работе прецизионный многоканальный измеритель температуры «Термоизмеритель ТМ–12» согласно его руководству по эксплуатации.

6.3.5 Помещают в рабочую среду жидкостного термостата выравнивающий дюралевый блок, рисунок которого приведен в Приложении В.

В гнезда выравнивающего блока, по центру и с краю, помещают датчики температуры, подключенные к прецизионному многоканальному измерителю температуры «Термоизмеритель ТМ–12».

6.3.6 С другого края выравнивающего блока помещают первичный преобразователь измерителя.

Проверку проводят, снимая показания с индикатора измерителей (при наличии) и каждого из имеющихся выходных каналов измерителей (сигнал постоянного тока, RS–485, Ethernet).

6.3.7 Выдерживают в течение времени, необходимого для установления теплового равновесия в выравнивающем блоке  и  измерителей.  После чего трижды,  с  интервалом   в 5 минут, фиксируют значения температуры, измеренные датчиками температуры и испытуемым прибором.

6.3.8 Действительное значение температуры по показаниям датчика температуры (Тд) и значения температуры по показаниям поверяемых измерителей (Ти) заносят в протокол по форме, приведенной в Приложении А.

6.3.9 Задают  значения   температуры   в  термостате (0 0,5)ºС, (30  0,5)С, (50  0,5)С, (100  0,5)С в порядке ее возрастания. Выполняют измерения температуры при воспроизводимых в термостате значениях температуры, повторяя п. 6.3.7÷6.3.8.

6.3.10 Вычисляют средние значение температуры измеренной датчиком температуры (Тд) и поверяемых измерителей (Ти), а также погрешности измерения температуры поверяемых измерителей для каждой выполненной серии измерений при температурах (минус 40ºС,0 ºС, 30 ºС, 50 ºС, 100 ºС*) по формуле (1):

 = Ти – Тд	(1)

* – кроме измерителей модификации Ивит–М.Е.

6.3.11 Значения погрешности измерения температуры поверяемых измерителей заносят в протокол по форме, приведенной в Приложении А.

6.3.12 Результаты поверки считают удовлетворительными, если ни одно из полученных значений погрешности измерения температуры не превышает значений ±2,0 ºС при заданных температурах минус 40 и плюс 100ºС, ±1,5 ºС при заданных температурах 0, плюс 30 и плюс 50 ºС.

6.4 Проверка погрешности измерения

относительной  влажности

6.4.1 Проверку основной погрешности измерения относительной влажности, проводят в пяти точках диапазона измерения относительной влажности газа –10%, 25%, 50%, 75% ,90%.

6.4.2 Подготавливают генератор влажности газа типа «Родник–2» к работе, следуя указаниям, приведенным в паспорте 5К2.844.067 ПС.

6.4.3 Помещают в рабочую камеру генератора влажности газа первичный преобразователь измерителей.

Показания снимают с индикатора измерителей (при наличии) и каждого из имеющихся выходных каналов измерителей (сигнал постоянного тока, RS–485, Ethernet).

6.4.4 Устанавливают в рабочей камере генератора влажности газа значения температуры равное (плюс 20±2)ºС и влажности равное (10±2)%.

6.4.5 Включают генератор влажности газа.

Выдерживают в течение времени, необходимого для установления заданной влажности в генераторе влажности газа и измерителей. После чего трижды, с интервалом в 2 минуты, фиксируют значения избыточного давления по манометру, расположенному в насытителе (Рн) и по второму U–образному или деформационному манометру, расположенному в рабочей камере генератора влажности газа (ΔР) и показания относительной влажности по проверяемым измерителям (φи).

6.4.6 Рассчитывают относительную влажность парогазовой смеси по формуле (2):

##### φэ =Ра+ΔРРн+Ра·100%                     (2)

где: Ра – атмосферное давление, мм.рт.ст, выраженное в (кгс/см2), берется из таблицы «Приложения 3» паспорта;

ΔР – избыточное давление газа в рабочей камере, определяемое по приведенному графику в «Приложении 4» паспорта или по U–образному манометру или деформационному, (кгс/см2);

##### Рн – установленное избыточное давление в насытителе, (кгс/см2).

6.4.7  Рассчитывают предел абсолютной основной погрешности измерения относительной влажности по формуле (3):

##### δ= φэ – φи                                 (3)

##### где : δ– абсолютная погрешность, %

6.4.8 Повторяют п.6.4.5÷6.4.7 при заданных значениях влажности  в камере  генератора  влажности  газа  (25 2) %, (50  2)%, (75  2)%, (90  2)%, для измерителей исполнения 2 (95  2)%, порядке ее возрастания.

6.4.9   Результаты поверки считают удовлетворительными, если для исполнения 1 ни одно из полученных значений погрешности измерения при относительной влажности равной 25, 50, 75, 90% не превышает значений  ±2,5 % , при относительной влажности равной 10% не превышает ±3,0 %;

и для исполнения 2 ни одно из полученных значений погрешности измерения при относительной влажности равной 25, 50, 75 90% не превышает значений ±3,0 % , при 10% и 95% не превышает ±4,0 %

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 По результатам поверки оформляют протокол. Форма протокола приведена в «Приложение А».Протокол должен храниться не менее двух лет в организации, проводившей поверку.

7.2 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке по форме ПР 50.2.006–94.

7.3 Отрицательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности к применению по форме ПР 50.2.006–94 с указанием причины непригодности.

Приложение А

(справочное)

ПРОТОКОЛ  № ______

поверки измерителей Ивит–М–_____  № _______ г. в.________

Средства поверки:   ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

Условия поверки:

Температура окружающей среды: _________________________

Относительная влажность: ______________________________

Атмосферное давление: ________________________________

1. Результат внешнего осмотра ___________________________

2. Результат опробования _______________________________

3. Результаты проверки погрешности измерения температуры.

| Поверяемые точки,ºС |  | Измеренное значение температуры измерителей,ºС | Измеренное значение температуры ТС №1, ºС (край) | Измеренное значение температуры ТС №2, ºС (центр), эталон | Погрешность измерения температуры, Δt ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –40 | RS–485 |  |  |  |  |
|  | Ethernet |  |  |  |  |
| 0 | RS–485 |  |  |  |  |
|  | Ethernet |  |  |  |  |
| +30 | RS–485 |  |  |  |  |
|  | Ethernet |  |  |  |  |
| +50 | RS–485 |  |  |  |  |
|  | Ethernet |  |  |  |  |
| +100 | RS–485 |  |  |  |  |
|  | Ethernet |  |  |  |  |
| –40 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |
| +30 |  |  |  |  |  |
| +50 |  |  |  |  |  |
| +100 |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения А

4. Результаты поверки погрешности измерения относительной влажности

| № изм. | Пов.точка, φ,% | Измер. приб ,φи,% | ΔР, кгс/см2 | Рн, кгс/см2 | φэ,% | δ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  |  |  |  |  |

Годен  /    не годен

Дата поверки:

Подпись поверителя:

Приложение Б

#### Схема подключения измерителей влажности и температуры микропроцессорных Ивит–М.Т

При сопротивлении  нагрузки Rн более 100 Ом (сопротивление  линии связи) для определения значения напряжения питания цепи измерителей, необходимо учитывать падение напряжения на нагрузке  Rн в соответствии с выражением:

0,02 Rн +18 < Uп < 0,005Rн + 36,

где Rн – сопротивление нагрузки, Ом.

Рисунок  Б.1

Продолжение  приложения Б

#### Схема подключения измерителей влажности и

температуры микропроцессорных Ивит–М.RS

При наличии в измерителе функции двухпозиционного регулирования (Ивит–М.RS.Р) необходимо использовать внешнее питание (вход БП).

При этом питание  RS–485 необходимо отключить.

Рисунок  Б.2

Приложение Б

#### Схема подключения измерителей влажности и

температуры микропроцессорных Ивит–М.Е

Рисунок  Б.3

Приложение В

Выравнивающие блоки ВБ–15; ВБ–60 и ВБ–120

для проведения испытаний измерителей влажности и

температуры микропроцессорных   Ивит–М

Продолжение приложения В