УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП

«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

________________ Н. И. ХАНОВ

«_____»  ______________ 2015 г

Измерители  температуры поверхности цифровые переносные ИТ 5–п/п–ЖД

Методика поверки

МП 2411 - 0126 - 2015

Руководитель отдела Государственных эталонов

и научных исследований в области

теплофизических и температурных измерений

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»						А.И. Походун

Санкт-Петербург

2015

Настоящая методика предназначена для проведения первичной и периодической поверки измерителей  температуры поверхности цифровых переносных ИТ 5–п/п–ЖД (далее – измерители).

Методика устанавливает объем, условия поверки, методы и средства экспериментального исследования метрологических характеристик измерителей и порядок оформления результатов поверки.

Интервал между поверками - 2 года.

1.Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице.

| Наименование операции | № пункта методики | Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки, их характеристики | Обязательность проведения при поверке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичной | периодической |
| Внешний осмотр | 4.1 |  | Да | Да |
| Опробование | 4.2 |  | Да | Да |
| Определение абсолютной погрешности | 4.3 | Калибратор температуры поверхностный КТП-2, воспроизведение температуры поверхности в диапазоне от минус 50 до 140 °С, допускаемая погрешность воспроизведения температуры ± (0,2+0,003∙t) °С; градиент температуры по радиусу рабочей зоны поверхности ± (0,1+0,002∙t) °С; нестабильность поддержания температуры ± 0,1 °С; регистрационный № 53247-13 | Да | Да |

Примечание: Допускается применение средств поверки, не приведенных в перечне, но имеющих характеристики не хуже приведенных в таблице.

1.2 Указанные средства поверки должны иметь действующие документы о поверке или аттестации.

1.3 Работа с указанными средствами измерений должна проводиться в соответствии с документацией по их эксплуатации.

2. Требования безопасности

2.1. При поверке измерителей соблюдать действующие правила эксплуатации электроустановок.

2.2. К проведению поверки должны быть допущены лица, изучившие  эксплуатационную документацию  на  измерители,  имеющие необходимую квалификацию и аттестованные в качестве поверителей.

3. Условия проведения поверки и подготовка к ней

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С		20  2

- относительная влажность, %			60  15

- атмосферное давление, кПа			101,3  4,0

- напряжение питания, В				230  23

- частота питания переменного тока, Гц		 50  0,5

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться  в пределах, не влияющих на работу прибора.

3.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

3.2.1 Проверка наличия паспортов, свидетельств поверки метрологическими органами всех средств поверки.

3.2.2 Подготовка средств поверки к работе по соответствующим инструкциям по эксплуатации.

3.2.3. Подготовка к работе поверяемого прибора в соответствии с руководством по эксплуатации.

4. Проведение поверки

4.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в:

- целостности прибора (отсутствие трещин или вмятин на корпусе);

- соответствии комплектности, маркировки, упаковки требованиям, указанным в эксплуатационной документации.

4.2 Опробование.

Включить прибор и проверить отображение значения комнатной температуры через 5 минут.

4.3 Определение  абсолютной погрешности.

4.3.1 Установить датчик измерителя на воспроизводящий температуру диск   калибратора КТП-2. При поверке на калибраторе  последовательно устанавливают 5 контрольных точек температуры, лежащих в пределах 0 -10 %, 20 - 30 %, 40 - 50 %, 60 - 70 %, 90 – 100 % рабочего диапазона измерений.  После выхода калибратора на режим включить измеритель и после стабилизации показаний (не более 3 мин.) записать значения температуры с дисплея калибратора и с индикатора измерителя. Повторить изменения не менее 3 раз в каждой контрольной точке.

4.3.2  Значение погрешности определяют как разность между средними значениями температуры измерителя и эталонного СИ в каждой контрольной точке температуры.

Результат поверки считается положительным, если значения погрешности находятся в пределах ± 1,0 °С.

5. Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляют протоколом (рекомендуемая форма протокола приведена в приложении). При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке установленного образца. При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

Дата ___________________

ПРОТОКОЛ

Прибор _____________________________ № ________________________,

представленный ____________________________________________________ .

Диапазон измерений температуры: ___________________________

Место проведения поверки______________________________________________

Метод поверки: МП 2411- 0126 -2015 «Измерители  температуры поверхности цифровые переносные ИТ 5–п/п–ЖД  »

Значения влияющих факторов:

Температура окружающей среды __ °С

Относительная влажность __ %

Атмосферное давление ___кПа

Поверка проведена с применением эталонных (образцовых) СИ:

_______________________________________________________________________

Результаты внешнего осмотра: ________________________________________

Таблица результатов поверки:

| Тэт, °С | -35 | -25 | 0 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т 1, °С |  |  |  |  |  |
| Т2, °С |  |  |  |  |  |
| Т3, °С |  |  |  |  |  |
| Т средн. , °С |  |  |  |  |  |
| ∆, °С |  |  |  |  |  |

Выводы: значения погрешности не  превышают пределов указанных в описании типа

Должность, подпись, И. О. Фамилия лица,

проводившего поверку________________________________________________

Дата проведения поверки «___»__________________201_ г.